## Sheet1
附件2
产品维护字段说明
类型 | 单选/多选 | 维护字段 |  | 说明（仅供参考）
高频电刀 | 单选 | 使用场景 |  | 开放手术/非开放手术
| 单选 | 主要使用科室 |  | 产品主要使用科室
| 单选 | 单双极 |  | 单极：需要配合负极板使用；双极：不需要配合负极板使用；单双合一，指术者在手术过程中无需更换器械即可实现电刀笔单极模式、双极模式的转换
| 单选 | 产品材质 |  | 电极的主要材质构成
| 单选 | 电极形态 |  | 因手术过程中的使用部位不同，基于各种手术需求的不同，电极具有各种不同的形状
| 多选 | 产品功能 | 伸缩 | 术者可根据手术需求随时调整电极长度
|  |  | 冲洗 | 具备冲洗功能，不用单独配备冲洗设备
|  |  | 吸液 | 具有吸液功能，利于暴露术野
|  |  | 吸烟 | 具有吸烟功能，减少因高温产生的烟雾，利于暴露术野
|  |  | 照明 | 具有独立光源，利于暴露深部术野
|  |  | 刮扒、吸引（刮吸刀） | 一把电刀笔即可完成吸引、凝/切、刮扒、剥离操作
|  |  | 可更换电极 | 术者在手术过程中可通过更换电极满足不同手术场景需求
|  |  | 电刀笔带功率调节功能 | 术者在手术过程中通过电刀笔自带按键调节主机功率
|  |  | 单独电极不带手柄 | 单独电极单独销售，需另外配备手柄使用
| 单选 | 是否为LEEP刀 |  | 适用于宫颈环切电极术
| 文本 | 低温/低功率 |  | 通过低温、低功率可达到减少术野组织损伤
| 文本 | 镊尖宽度 |  | 注册证、技术要求、说明书等产品材料中镊尖宽度具体数值
| 单选 | 滴水 |  | 用于降低术野局部温度，比如神经外科等科室常使用该功能
| 单选 | 电极镀层/涂层 |  | 电极覆有镀层或涂层，防止手术粘连
| 单选 | 电极旋转 |  | 术者可通过调节手柄上的转轮或按钮实现电极的旋转，随时调整刀头方向
| 单选 | 功能杆折弯 |  | 术者可通过调节手柄上的转轮或按钮实现功能杆的弯曲，随时调整功能杆方向
| 多选 | 电刀包含附件 |  | 配合电刀使用的其他附件
中性电极 | 单选 | 工作原理 |  | 注册证、技术要求、说明书等产品材料中体现电容或电阻工作原理表述
| 单选 | 回路模式 |  | 双回路模式配合主机可实现粘贴对称性监测，防止电流集中流向双片式中性电极的某一片，产生中性电极边缘热效应，导致患者灼伤
| 单选 | 是否带线 |  | 是否需要另外配备连接线使用
| 单选 | 使用人群 |  | 满足不同体重患者对有效接触面积的需求
| 单选 | 导电胶类型 |  | 区分不同导电胶材质
| 单选 | 是否有敷贴方向要求 |  | 是否可以任意方向粘贴负极板