## 中选-产品表
附件1
国家组织冠脉支架第二轮接续采购中选结果
序号 | 申报企业 | 耗材品种 | 注册证名称 | 医疗器械注册人 | 注册证号 | 性能结构及组成 | 适用范围 | 国家医保编码（20位） | 国家医用耗材代码单件产品名称 | 产品类型 | 支架材质 | 载药种类 | 载药技术 | 载体材质
1 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 药物洗脱支架系统 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 国械注准20263130263 | 药物洗脱支架系统由药物涂层支架和快速交换球囊导管输送系统组成。药物涂层支架以L605钴铬合金支架为基体，表面涂覆底部涂层和含药高分子涂层。底部涂层材料为聚甲基丙烯酸丁酯（PBuMA），该涂层不可降解；药物涂层由雷帕霉素药物和聚乳酸-羟基乙酸（PLGA）组成，为可降解涂层。支架药物剂量密度为1.20μg/mm2；载药量为59μg～324μg。输送系统由TIP头、球囊、Marker、球囊内管、球囊外管和手柄组成。产品经过电子束灭菌，一次性使用。货架有效期18个月。 | 该产品适用于参考1.血管直径为2.25～4.00mm，适用的病变长度≤40mm；2.参考血管直径为4.50～5.00 mm，适用的病变长度≤30mm；用于改善局部缺血型心脏病患者的血管狭窄症状。 | C0202020011400101208 | 药物洗脱支架系统 | 载药合金 | 钴铬合金 | 雷帕霉素 | 可降解聚合物载药 | PLGA
2 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 药物洗脱支架系统 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 国械注准20223131270 | 药物洗脱支架系统由药物涂层支架和快速交换球囊导管输送系统组成。药物涂层支架以L605钴铬合金支架为基体，表面涂覆底部涂层和含药高分子涂层。底部涂层材料为聚甲基丙烯酸丁酯（PBuMA）,该涂层不可降解；药物涂层由雷帕霉素药物和聚乳酸-羟基乙酸（PLGA）组成，为可降解涂层。支架药物剂量密度为1.20μg/mm2。载药量为59μg~324μg。输送系统由TIP头、球囊、Marker、球囊内管、球囊外管和手柄组成。产品经过电子束灭菌，一次性使用。货架有效期18个月。 | 该产品适用于参考1.血管直径为2.25～4.00mm，适用的病变长度≤40mm；2.参考血管直径为4.50～5.00mm，适用的病变长度≤30mm；用于改善局部缺血型心脏病患者的血管狭窄症状。 | C0202020011400101208 | 药物洗脱支架系统 | 载药合金 | 钴铬合金 | 雷帕霉素 | 可降解聚合物载药 | PLGA
3 | 山东吉威医疗制品有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 药物洗脱支架系统 | 山东吉威医疗制品有限公司 | 国械注准20173131407 | 该产品由支架和输送系统组成，支架平台材料为符合YY/T0605.6-2007的钴铬合金，支架上涂有涂层，涂层中含有可生物降解的聚乳酸聚合物和雷帕霉素药物。产品经辐照灭菌，一次性使用，货架有效期24个月。 | 由原发性冠状动脉狭窄或闭塞引起的心肌缺血或心绞痛； 病变血管直径在2.25mm~4.0mm之间，病变长度小于等于36mm。 | C0202020011400109064 | 药物洗脱支架系统 | 载药合金 | 钴铬合金 | 雷帕霉素 | 可降解聚合物载药 | 聚乳酸
4 | 万瑞飞鸿（北京）医疗器材有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 冠状动脉钴铬合金可降解涂层雷帕霉素药物洗脱支架系统 | 万瑞飞鸿（北京）医疗器材有限公司 | 国械注准20163130595 | 该产品为预装在快速交换输送系统上的药物洗脱支架系统。支架系统由支架、球囊导管、可降解高分子聚合物、雷帕霉素组成。其中支架采用L-605钴铬（CoCr）合金制造，包被由免疫抑制剂药物西罗莫司和医用聚乳酸(P-D,L-LA)组成的混合物。载药密度为140μg/cm²，载药剂量范围为88μg～580μg。球囊导管的结构为导丝快速交换型，有效工作长度为142cm，主要组成材料为Pebax、铂铱合金、尼龙、高密度聚乙烯、聚碳酸酯、不锈钢等，球囊材料为Pebax7233。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用，产品货架有效期两年。 | 适用于由于个别新生的天然冠脉病灶而引发症状性和无症状性的缺血性心脏病的患者，可以用于改善冠脉腔内直径，参照血管直径为2.5-4.0mm，单个病变长度不大于33mm。 | C0202020011400103569 | 冠状动脉钴铬合金可降解涂层雷帕霉素药物洗脱支架系统 | 载药合金 | 钴铬合金 | 雷帕霉素 | 可降解聚合物载药 | 聚乳酸
5 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 国械注准20173130564 | 该产品由预装的药物支架和快速交换型输送系统组成。金属支架由L-605钴铬合金制成；药物涂层由PLGA和雷帕霉素组成，基底涂层材料为PLGA，雷帕霉素的剂量为1.6μg/mm2，不同规格产品载药量为97-302μg。输送系统由内管、外管、球囊、管座组成，球囊的材料为改性尼龙11/12混合物。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期两年。 | 该产品用于靶病变长度为≤32mm，参考血管直径2.5mm以上的狭窄病变以降低再狭窄为目的的原发性支架置入；单纯球囊扩张后的再狭窄病变；冠脉介入治疗术中急性血管闭塞及濒临血管闭塞。 | C0202020011400109124 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统 | 载药合金 | 钴铬合金 | 雷帕霉素 | 可降解聚合物载药 | PLGA
6 | 易生科技（北京）有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 药物洗脱冠脉支架系统 | 易生科技（北京）有限公司 | 国械注准20193131802 | 药物洗脱冠脉支架系统由药物涂层、支架和球囊输送/扩张导管组成。支架材质为钴基合金L605，药物涂层由抗细胞增殖的药物-雷帕霉素和可降解的丙交酯/乙交酯共聚物组成，药物含量范围为80ug-280ug。球囊输送/扩张导管由聚酰胺-聚醚共聚物、尼龙、铂铱合金、304不锈钢、聚碳酸酯、PVP亲水涂层等材料制造。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期18个月。 | 原发性支架置入;具有无症状性缺血、稳定或者不稳定性心绞痛患者；靶病变长度≤35mm，靶血管直径为2.5-4.0mm;PTCA术后，病变处残余狭窄明显者（大于30%）；PTCA术后，可能发生急性闭塞严重血管并发症者；明显的血管夹层及（或）撕裂；再狭窄病变（除支架内再狭窄）；靶血管病变≤2个；靶病变狭窄≤70%（目测法）；有冠状动脉搭桥手术（冠状动脉旁路移植术）适应症的患者。 | C0202020011400111549 | 药物洗脱冠脉支架系统 | 载药合金 | 钴基合金 | 雷帕霉素 | 可降解聚合物载药 | 丙交酯/乙交酯共聚物
7 | 美敦力（上海）管理有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 药物洗脱冠脉支架系统Resolute Integrity Zotarolimus-Eluting Coronary Stent System | 美敦力公司Medtronic, Inc. | 国械注进20163130682 | 该产品由药物洗脱支架和MicroTrac 快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由35NLT钴铬合金制成；底涂层由Parylene C制成；药物涂层由唑他莫司（Zotarolimus）和BioLinx聚合物（C10/C19/PVP）构成，药物剂量为1.6μg/mm2，支架总药量为59-380μg。输送系统导管的有效工作长度为140厘米，输送系统可兼容最大外径为0.36 mm（0.014英寸）的导丝和最小1.42mm（0.056英寸,5F）的导引导管。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期为29个月。 | 该产品预期适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术 (PTCA)、参考血管直径为 2.25 mm 到 4.0 mm 和病变长度≤35mm的患者。该产品在冠状动脉介入治疗中用于扩大冠状动脉腔直径，减少再狭窄。 此支架为永久性植入器械。 | C0202020011400104254 | 药物洗脱冠脉支架系统 | 载药合金 | 钴铬合金 | 唑他莫司 | 不可降解聚合物载药 | BioLinx聚合物
8 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 | 国械注准20163132305 | 该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L605钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，支架含雷帕霉素量为120~305μg，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，球囊的材料为Pebax7233，导管涂有亲水性涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期24个月。 | 该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠脉再狭窄病变。 | C0202020011400105708 | 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统-支架 | 载药合金 | 钴铬合金 | 雷帕霉素 | 不可降解聚合物载药 | 苯乙烯异丁烯共聚物
9 | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 药物洗脱冠脉支架系统 Everolimus Eluting Coronary Stent System | 雅培医疗器械 Abbott Medical | 国械注进20193130202 | 产品由预装的药物支架和快速交换型输送系统组成。金属支架由L-605钴铬合金制成，支架的底涂层材料为聚甲基丙烯酸丁酯（PBMA），药物涂层由依维莫司和偏二氟乙烯-六氟丙烯（PVDF-HEP）共聚物组成，依维莫司剂量为100μg/cm2。输送系统由头端、球囊、显影标记、远端推送管、股动脉标注、上臂动脉标志、鼻突组件、连接座组成，球囊的外层材料为Pebax72D，球囊的内层材料为Pebax63D，导管远端涂有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期3年。 | 适用于改善因散在的原发性自体冠状动脉病变所致的症状性缺血性心脏病患者的冠脉管腔直径，所治疗的病变长度应小于标称支架长度48mm，参考血管直径≥2.50mm 且≤3.75mm。 | C0202020011400110690 | 药物洗脱冠脉支架系统 | 载药合金 | 钴铬合金 | 依维莫司 | 不可降解聚合物载药 | 偏二氟乙烯-六氟丙烯共聚物
10 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 铂铬合金可降解涂层依维莫司洗脱冠状动脉支架系统SYNERGY MONORAIL Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System | 波士顿科学公司 Boston Scientific Corporation | 国械注进20173131421 | 该产品包括SYNERGY支架和SYNERGY SHIELD支架。由预装的药物支架和快速交换型Monorail递送系统组成，SYNERGY支架包括冲洗针附件。金属支架由铂铬合金制成；涂层由药物和可降解聚合物制成，药物为依维莫司，剂量为1.0µg／mm2，不同规格产品载药量为38.9-363.6µg；可降解聚合物为PLGA。输送系统由海波管、导管和球囊等组成，球囊内层材料为Pebax6333,外层材料为Pebax7233。导管涂有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期24个月。 | 该产品可改善冠状动脉内腔直径，适用于因分散的原发性自然冠状动脉病变而引发缺血性心脏疾病症状的患者。治疗的病变长度应当小于标称支架长度（8 mm、12 mm、16 mm、20 mm、24 mm、 28 mm、32 mm 和 38 mm和48 mm）且 ≤ 44 mm，参考血管直径应在 2.25 mm到 4.0 mm 范围内。长度为48 mm的支架不适用于直径2.25mm的血管。 | C0202020011400111325 | 铂铬合金可降解涂层依维莫司洗脱冠状动脉支架系统 | 载药合金 | 铂铬合金 | 依维莫司 | 可降解聚合物载药 | PLGA
11 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 | 国械注准20223131010 | 该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L604钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，雷帕雷素剂量密度9.0ug/mm，总含量为120~305ug，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，导管涂有亲水性涂层，球囊的材料为聚酰胺类。产品环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期2年。 | 该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，适用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠状动脉再狭窄病变。 | C0202020011400105708 | 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统 | 载药合金 | 钴铬合金 | 雷帕霉素 | 不可降解聚合物载药 | 苯乙烯异丁烯共聚物
12 | 易生科技（北京）有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统 | 易生科技（北京）有限公司 | 国械注准20253131688 | 该产品由药物涂层、支架和输送系统组成。支架材质为钴基合金L605，药物涂层由抗细胞增殖的药物-雷帕霉素和可降解的丙交酯乙交酯共聚物组成，药物含量范围为80μg～280μg。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，导管涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期24个月。 | 该产品适用于缺血性心脏病患者冠状动脉病变长度小于等于35mm，血管直径为2.5-4.0mm。 | C0202020011400111549 | 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统 | 载药合金 | 钴基合金 | 雷帕霉素 | 可降解聚合物载药 | 丙交酯/乙交酯共聚物
13 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 | 国械注准20143132100 | 冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快速交换式的球囊扩张导管，在球囊两端有两个铂/铱合金显影点。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。 | 临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。 | C0202020011400105708 | 冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架 | 载药合金 | 钴基合金 | 雷帕霉素 | 可降解聚合物载药 | 消旋聚乳酸
14 | 山东吉威医疗制品有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 钴铬合金生物可降解涂层雷帕霉素洗脱冠脉支架系统 | 山东吉威医疗制品有限公司 | 国械注准20223130495 | 该产品由支架和输送系统组成，支架平台材料为钴铬合金，支架上涂有涂层，涂层中含有可生物降解的聚乳酸聚合物和雷帕霉素药物。产品经辐照灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。 | 由原发性冠状动脉狭窄或闭塞引起的心肌缺血或心绞痛；病变血管直径在2.25mm〜4.0mm之间，病变长度小于等于36mm。 | C0202020011400109064 | 钴铬合金生物可降解涂层雷帕霉素洗脱冠脉支架系统 | 载药合金 | 钴铬合金 | 雷帕霉素 | 可降解聚合物载药 | 聚乳酸
15 | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 钴铬合金依维莫司洗脱冠脉支架系统 Xience Alpine Everolimus Eluting Coronary Stent System | 雅培医疗器械 Abbott Medical | 国械注进20163132140 | 该产品由预装的药物支架和快速交换型输送系统组成。金属支架由L-605钴铬合金制成，支架的底涂层材料为聚甲基丙烯酸丁酯(PBMA)，药物涂层由依维莫司和偏二氟乙烯-六氟丙烯（PVDF-HFP）共聚物组成，依维莫司剂量为100μg/cm²。输送系统由头端、球囊、显影标记、远端推送管、股动脉标注、上臂动脉标志、鼻窦组件、连接座组成，球囊的外层材料为Pebax72D，球囊的内层材料为Pebax63D，导管远端涂有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。 | 该产品适用于改善因散在的原发性自体冠状动脉病变所致的症状性缺血性心脏病患者的冠脉管腔直径。所治疗的病变长度应小于标称支架长度（8mm、12mm、15mm、18mm、23mm、28mm、33mm、38mm），参考血管直径≥2.25mm且≤4.25mm。 | C0202020011400110690 | 钴铬合金依维莫司洗脱冠脉支架系统 | 载药合金 | 钴铬合金 | 依维莫司 | 不可降解聚合物载药 | 偏二氟乙烯-六氟丙烯共聚物
16 | 山东吉威医疗制品有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 钴铬合金雷帕霉素洗脱冠脉支架系统 | 山东吉威医疗制品有限公司 | 国械注准20253131441 | 该产品由支架和输送系统组成，支架平台材料为钴铬合金，支架上涂有涂层，涂层中含有可生物降解的聚乳酸聚合物和雷帕霉素药物。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。 | 由原发性冠状动脉狭窄或闭塞引起的心肌缺血或心绞痛；病变血管直径在2.25mm~4.0mm之间，病变长度小于等于36mm。 | C0202020011400109064 | 钴铬合金雷帕霉素洗脱冠脉支架系统 | 载药合金 | 钴铬合金 | 雷帕霉素 | 可降解聚合物载药 | 聚乳酸
17 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 钴基合金生物可降解涂层雷帕霉素洗脱支架系统 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 国械注准20263130521 | 该产品由预装的药物支架和快速交换型输送系统组成。金属支架由L-605钴铬合金制成；药物涂层由PLGA和雷帕霉素组成，基底涂层材料为PLGA，雷帕霉素的剂量为1.6μg/mm2，不同规格产品载药量为97-302μg。输送系统由内管、外管、球囊、管座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。 | 该产品用于靶病变长度为≤32mm，参考血管直径2.5mm以上的狭窄病变以降低再狭窄为目的的原发性支架置入；单纯球囊扩张后的再狭窄病变；冠脉介入治疗术中急性血管闭塞及濒临血管闭塞。 | C0202020011400109124 | 钴基合金生物可降解涂层雷帕霉素洗脱支架系统 | 载药合金 | 钴铬合金 | 雷帕霉素 | 可降解聚合物载药 | PLGA
18 | 深圳市金瑞凯利生物科技有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 药物支架系统 | 深圳市金瑞凯利生物科技有限公司 | 国械注准20163131174 | 该产品由预装的药物支架和快速交换型输送系统组成。金属支架由L-605钴铬合金制成，镀有钛氧膜；药物涂层由PLGA和雷帕霉素组成，雷帕霉素的剂量为135μg/cm，不同规格产品载药量为135-510μg。输送系统由尖端、球囊、内腔导管、不透射线标记、远端导管、过渡导管、近端导管、抗变形段、圆锥接头组成，球囊的材料为聚酰胺(Rilsan 8020)。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架寿命18个月。 | 该产品用以改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄状态，包括冠状动脉狭窄或闭塞等引起的心肌缺血或心绞痛。适用的病变长度为小于35mm，参考血管直径为2.5-4.0mm。 | C0202020011400109323 | 药物支架系统 | 载药合金 | 钴铬合金 | 雷帕霉素 | 可降解聚合物载药 | PLGA
19 | 美敦力（上海）管理有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 药物洗脱冠脉支架系统Resolute Onyx Zotarolimus-Eluting Coronary Stent System | 美敦力公司Medtronic, Inc. | 国械注进20223130552 | 该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2 。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。 | 该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。 | C0202020011400104254 | 药物洗脱冠脉支架系统 | 载药合金 | 钴铬合金 | 佐他莫司 | 不可降解聚合物载药 | BioLinx聚合物
20 | 泰利福医疗器械商贸（上海）有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 西罗莫司洗脱冠状动脉支架系统Orsiro Mission Sirolimus Eluting Coronary Stent System | 百多力股份有限公司BIOTRONIK AG | 国械注进20243130094 | 该产品由预装的药物支架和快速交换型输送系统组成。支架由L-605钴铬合金制成，表面完全涂覆非晶碳化硅涂层，药物涂层由西罗莫司和生物可吸收聚合物聚乳酸（PLLA）组成，支架的标称药物含量为1.4 μg/mm2。输送系统由头端、球囊、远端杆、内杆、海波管、座等组成，表面具有亲水涂层和疏水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 | 该产品可改善冠状动脉内腔直径，适用于因自体冠状动脉（参考血管直径为2.25 mm至4.0 mm）内分散的原发性狭窄病变和支架内再狭窄病变（长度≤36mm）而引发缺血性心脏疾病症状的患者。 | C0202020011400103199 | 西罗莫司洗脱冠状动脉支架系统 | 载药合金 | 钴铬合金 | 西罗莫司 | 可降解聚合物载药 | 聚乳酸
21 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 药物洗脱支架系统 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 国械注准20203131021 | 药物洗脱支架系统由药物涂层支架和快速交换球囊导管输送系统组成，药物涂层支架以L605钴铬合金支架为基体，表面涂覆底部涂层和含药高分子涂层。底部涂层材料为聚甲基丙烯酸丁酯（PBuMA）,该涂层不可降解；药物涂层由雷帕霉素药物和聚乳酸-羟基乙酸（PLGA）组成，为可降解涂层。支架药物剂量密度为1.20μg/mm2。载药量为59μg-324μg。输送系统由TIP头、球囊、marker、球囊内管、球囊外管、和手柄组成。产品经过电子束灭菌，一次性使用。货架有效期18个月。 | 该产品适用于1.参考血管直径为2.25-4.0mm，适用的病变长度≤40mm，2..参考血管直径为4.5-5.0mm，适用的病变长度≤30mm。用于改善局部缺血型心脏病患者的血管狭窄症状。 | C0202020011400101208 | 药物洗脱支架系统 | 载药合金 | 钴铬合金 | 雷帕霉素 | 可降解聚合物载药 | PLGA
22 | 米新医疗科技（苏州）有限公司 | 冠状动脉药物洗脱合金支架 | 可吸收聚合物涂层雷帕霉素洗脱冠脉支架系统 | 米新医疗科技（苏州）有限公司 | 国械注准20263130833 | 该产品由药物洗脱支架和输送系统两部分组成。支架设计包括西罗莫司晶体、丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）涂层和一个钴铬合金支架，支架带有铂/铱合金显影标记，药物剂量密度为2μg/mm2。支架被预安装在支架输送系统的球囊上。输送系统由尖端，球囊，显影标记，内腔管/外鞘，远端管、近端管，应力缓解段等组成。产品环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期30个月。 | 适用于局限性原发性病变引发症状性缺血性心脏病患者，参照血管直径介于2.5mm与3.5mm之间，靶病变长度不大于26mm。 | C0202020011400122156 | 可吸收聚合物涂层雷帕霉素洗脱冠脉支架系统 | 载药合金 | 钴铬合金 | 西罗莫司 | 可降解聚合物载药 | PLGA
23 | 山东瑞安泰医疗技术有限公司 | 冠状动脉药物洗脱不锈钢支架 | 冠状动脉药物涂层支架系统 | 山东瑞安泰医疗技术有限公司 | 国械注准20163130822 | 该产品由预装的药物涂层支架和快速交换型输送系统组成。金属支架由316L不锈钢制成，药物涂层由雷帕霉素和可生物降解的聚合物聚（已交酯-丙交酯）组成，雷帕霉素计量为1.4微克/平方毫米，载药量为57-267微克。输送系统由末端、球囊、不锈射线标记、远端导管、动力支撑杆、导丝导引出口、远近端过渡导管，球囊内腔导管、近段导管、抗变形保护段、座组成，球囊材料为尼龙12和Pebax7233的混合物。输送系统使用0.014,导引导丝，可用长度为1450毫米。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期12个月。 | 该产品针对患有原发性冠状动脉狭窄引起症状性缺血性心脏病的病人，用于为其增加冠状动脉内径，适用的病变长度小于33mm，参考血管直径为2.5-4.0mm | C0202020011300101468 | 冠状动脉药物涂层支架系统 | 载药不锈钢 | 不锈钢 | 雷帕霉素 | 可降解聚合物载药 | 乙交酯-丙交酯
24 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 冠状动脉药物洗脱不锈钢支架 | 血管内药物（雷帕霉素）洗脱支架系统 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 国械注准20163131475 | 血管内药物（雷帕霉素）洗脱支架系统由金属裸支架基体、雷帕霉素药物涂层和输送系统三部分组成。支架材料选用316L医用不锈钢，表面涂覆药物（雷帕霉素）和高分子载体混合涂层；输送系统即快速球囊扩张导管，选用医用尼龙高分子材料。支架长度（mm）12、15、18、21、24、29、33、36，支架药物含量（μg）：97、125、151、175、199、242、271、302。环氧乙烷灭菌。一次性使用，货架有效期两年。 | 用于经皮冠状动脉腔内形成术（PCI）治疗的冠心病。冠状动脉血管病变长度小于33mm，参考直径为2.5-4.0mm。 | C0202020011300109124 | 血管内药物（雷帕霉素）洗脱支架系统 | 载药不锈钢 | 不锈钢 | 雷帕霉素 | 不可降解聚合物载药 | 高分子聚合物
25 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 冠状动脉药物洗脱不锈钢支架 | 血管内无载体含药（雷帕霉素）洗脱支架系统 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 国械注准20153131361 | 该产品由无载体药物洗脱支架和球囊扩张导管两部分组成。支架用于血管扩张治疗，球囊扩张导管作为支架的输送系统。支架由316不锈钢基体（含药物储槽）、雷帕霉素药物两部分构成。输送系统由尼龙、不锈钢管、聚碳酸酯等材料制成。支架名义载药量为2.20μg/mm2，最大规格支架（4.00X36mm）的载药量为553μg。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期18个月。 | 参考血管直径2.5mm以上的局限性狭窄病变以降低再狭窄为目的的支架植入：血管夹层及撕裂：单纯球囊扩张后的再狭窄病变；冠脉介入治疗术中急性血管闭塞及濒临血管闭塞。 | C0202020011300109124 | 血管内无载体含药（雷帕霉素）洗脱支架系统 | 载药不锈钢 | 不锈钢 | 雷帕霉素 | 无聚合物载药 | ——
26 | 北京美中双和医疗器械股份有限公司 | 冠状动脉药物洗脱不锈钢支架 | 三氧化二砷药物涂层支架输送系统 | 北京美中双和医疗器械股份有限公司 | 国械注准20173130814 | 该产品由输送系统及载有药物的冠状动脉支架组成。支架材料为316LVM不锈钢，所含药物为三氧化二砷，药物载体材料为丙交酯与天冬氨酸衍生物共聚物，预期可降解。药物含量范围为38ug(13mm长度支架)～97ug(33mm长度支架)。输送系统由球囊、管体、导管座构成，球囊材料为Pebax7233。采用高分子复合膜袋密封包装和铝箔真空包装。环氧乙烷灭菌。产品一次性使用。货架有效期两年。 | 用于冠状动脉血管狭窄或阻塞等病变的治疗。适用证包括：1、由冠状动脉狭窄或闭塞引起的心肌缺血或心绞痛；2、病变血管直径在2.5mm－3.5mm之间，病变长度在8.3mm－33.0mm之间；3、PTCA手术后，病变处残余明显者；4、PTCA手术后，出现急性闭塞和/或可能发生急性闭塞的严重血管并发症者(如严重夹层和血管内膜撕裂等)。 | C0202020011300111051 | 三氧化二砷药物涂层支架输送系统 | 载药不锈钢 | 不锈钢 | 三氧化二砷 | 可降解聚合物载药 | 丙交酯/天冬氨酸衍生物共聚物
27 | 中科益安医疗科技（北京）股份有限公司 | 冠状动脉药物洗脱不锈钢支架 | 雷帕霉素药物洗脱冠状动脉支架系统 | 中科益安医疗科技（北京）股份有限公司 | 国械注准20253131417 | 该产品由预装的药物支架和快速交换型球囊扩张导管输送系统组成。金属支架由高氮无镍不锈钢制成，药物涂层由雷帕霉素和乙交酯丙交酯共聚物（PLGA）组成，药物剂量为100µg/cm。输送系统由尖端、球囊、显影标记、远端内管、远端导管、过度导管、近端导管、抗变形段、导管座和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌。一次性使用。货架有效期2年。 | 适用于冠脉原发病变引致的缺血性心脏病患者，用以改善冠状动脉腔内直径，病变长度小于30mm，参考血管 直径为2.5-4.0m。 | C0202020011300125055 | 雷帕霉素药物洗脱冠状动脉支架系统 | 载药不锈钢 | 不锈钢 | 雷帕霉素 | 可降解聚合物载药 | PLGA